| 論文題目 | 擴散張量造影中渦電流扭曲影像扭曲之修正 |
| --- | --- |
| Abstract Title | Eddy-current distortion corrections for diffusion tensor imaging |
| 姓名 | 王小明1, 陳大同2 |
| Authors | Siao-Ming Wang1, Da-Tong Chen2 |
| 單位機關 | - 高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系，高雄，台灣 - 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 影像醫學部，高雄，台灣 |
| Affiliations | - Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan - Department of Medical Imaging, Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan |
| 目的 擴散張量造影(DTI)是目前可以非侵入式的偵測腦部纖維走向的方法之一，然而用來偵測水分子擴散的擴散權重脈衝序列為脈衝梯度(pulsed-gradient)擴散權重平面回訊影像，由於強大的擴散梯度磁場會產生渦電流效應，並且造成平面回訊影像的扭曲，因此本研究的目的，是希望觀察不同擴散梯度磁場強度時的影像扭曲，並且透過affine影像對位的方式，修正影像的扭曲，並觀察修正後DTI參數的準確性。 材料與方法 本研究在3T Siemens MRI掃描儀中，收集了5位正常受試者的腦部DTI影像，為了觀察不同梯度磁場下的渦電流扭曲情形，使用了三種不同的擴散權重大小(b=500, 1000, 2000 s/mm2)，進行DTI的影像擷取，資料收集完成之後，透過affine對位的方式進行擴散權重的影像修正，並且獲得擴散不等向性(Fractional Anisotropy, FA)，以及平均擴散度(Mean Diffusivity, MD)。此外，為了比較渦電流效應對FA及MD的影響，計算修正前後FA與MD的平均值及標準差的大小，探討渦電流對兩種影像的影響。 結果與討論 研究結果發現，經過affine影像的扭曲修正之後，擴散權重間的影像扭曲差異度變小，計算後的FA數值在影像邊緣處，也有明顯的降低，較符合大腦灰質的擴散特性；此外FA影像的變異性明顯降低許多，因此affine影像對位可以有效地提高影像的重複性。然而affine的影像扭曲修正並非完美，在不同擴散權重影像中，仍可觀察到些微差異，不過影響DTI的結果不是很明顯。 結論 擴散梯度磁場會造成渦電流扭曲效應，透過affine影像對位，可以明顯地降低擴散影像間的幾何差異，因而提升DTI的影像計算，重複實驗也發現，修正後的影像變異性降低，結果將可提升影像的準確度。 |  |

內容請勿超過此頁